- 空气质量走航监测服务采购需求

一、本项目不接受超过49万元（采购项目预算金额）的报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目名称：空气质量走航监测服务

三、服务期：自合同签订之日起半年。

## 四、服务要求：

### 1、总体要求

租赁具备车载颗粒物激光雷达系统和国标法六参数监测设备的走航车一辆，对平顶山市国控点周边、重点区域、重点污染源、重污染天气过程及应急或临时性任务进行走航扫描监测或固定监测，两种工作状态依据监测任务安排合理进行。

秋冬季（10月-次年4月）对日常规律性走航进行加密观测，每月观测不低于10天，强化重污染天气过程观测，半年总计不低于70天。机动了解颗粒物近地面及空间分布特征，有效溯源颗粒物浓度高值路段及区域，支撑管理部门进行有效管控。

### 2、监测要求

（1）通过走航监测，描绘污染地图，整体掌握区域颗粒物分布情况，有效溯源高值路段及区域。通过点面结合，为管理部门提供精准治污对象。针对区域敏感点位（国控、省控、化工园区、居民区站点），利用移动监测车进行走航监测，及时发现异常排放情况，及时采取措施。路线可以根据采购方需求制定，形成一张包括但不限于建筑工地、堆场、搅拌站、市政工程等颗粒物污染分布地图。

（2）基于驻点扫描观测或固定点扫描观测，描绘颗粒物污染分布地图，掌握周边颗粒物分布状况及高值区域，锁定排放热点。

（3）走航监测每天每次不少于4小时，走航过程中选择合适的地点进行驻点扫描观测，每次实时走航监测公里数不低于40公里。

（4）提供应急走航服务。主要用于重污染应急监测。在监测区域内发生突发情况时，对事故区域进行走航监测或者驻车水平扫描，监测过程中着重考虑重点污染企业、环境污染突发事件周边等情况。监测时间及频次不定，主要响应业主需求，对重污染天气或其他应急事件做应急监测，保证在接到通知后45分钟内到达指定地点开展监测，实现高效精准溯源，及时遏制污染发生。

（5）结合走航及扫描观测数据、现场溯源取证照片进行来源分析，提交污染源溯源日报。提供走航日报及月报。重大污染天气走航分析报告，突发情况应急走航分析报告。

### 3、设备要求

（一）车载大气颗粒物激光雷达系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 技术 要求 | 最小时间分辨率：小于等于10s 空间分辨率：5m-100m范围内可调 探测盲区：小于等于75m 水平和垂直探测距离大于等于5km 偏振比：≥100:1 发射激光束的波长：包含532nm 激光脉冲能量：激光脉冲能量要求10uJ～1000uJ区间内可调 激光脉冲频率：在2kHz~100kHz区间内可调。 接收望远镜：具有防光学干扰功能设计。 接收望远镜口径：大于等于180mm。 探测通道：须在532nm处设置偏振通道，用于获取颗粒物的形态特征 扫描模块旋转速度：1～30°/s可调 2.20溯源扫描模块：振镜扫描或整体扫描 2.21溯源扫描模块角度分辨率：≤0.1°。 2.22溯源扫描模块扫描范围：水平0°~360°，垂直-90°~90°。 2.23工作环境：温度：15℃-35℃；湿度：0-90%； |
| 产品 性能 | 扫描一周（水平360°）时间优于30min且数据量不少于180条。每条数据不少于10000个脉冲。 系统采用一体化设计。高度集成发射单元、接收单元、数据采集单元。 须保证整机人眼安全 对电磁辐射有很好的屏蔽性 应具专业性、精确性、创新性 产品的环境适应性，溯源扫描模块能够防尘、防水，防护等级不低于IP55 需具备良好的稳定性，应满足GB/T 2423.56-2006振动要求 应具有较好的光学效率和杂散光抑制能力 |

（二）车载标准六因子监测设备要求：

配备国标法六参数空气质量监测设备，要求监测设备能够便于快速监测和溯源分析且性能优越，能够实时采样且实时出数并且变化合理(一个小时至少30个变化的数)，以便更好地适应应急监测措施方案。

★要求仪器稳定可靠、精度高，要求通过生态环境部环境监测仪器质量监督检测中心检定，属环境空气连续监测系统适用性检测合格产品名录产品。（需提供检测报告）。

1、二氧化硫分析仪

（1）分析方法：紫外荧光法。

（2）量程：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（3）最低检测限：≤0.2ppb。

（4）示值误差：±0.1％满量程。

（5）20%量程精密度：≤1.0ppb；80%量程精密度：≤1.5ppb。

★（6）零点漂移（24小时）：±0.2ppb。

★（7）量程漂移20%满量程（24小时）：≤±1.5ppb；

量程漂移80%满量程（24小时）：≤±4.1ppb。

（8）响应时间：小于93秒（从0上升到90％满量程）。

（9）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。

（10）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（11）数字输出信号：RS232/485等数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、智能维护和质控系统接口）。

（12）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的5分钟均值数据。

（13）校准：具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断功能。

（14）光源为脉冲紫外灯或连续紫外灯，要求光源具有较强的可靠性和稳定性，以保证光源强度衰减慢和寿命较长。

2、氮氧化物分析仪

（1）分析方法：化学发光法。

（2）量程：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（3）最低检测限：≤0.2ppb（设置60秒时间）。

★（4）示值误差：±0.1％满量程。

★（5）20%量程精密度：≤0.3ppb；80%量程精密度：≤0.6ppb。

（6）零点漂移(24小时)：＜0.1ppb。

（7）量程漂移 20%满量程(24小时)：≤±1.0ppb；

量程漂移 80%满量程(24 hour)：≤±4.1ppb。

（8）响应时间：小于104秒（从0上升到90％满量程）。

（9）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。

（10）钼炉转化效率：＞98.1%。

（11）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（12）数字输出信号：RS232/485 等数字接口；数字接口至少 2 个（分别用于本地数采仪、智能维护和质控系统接口）。

（13）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过 100 天的5 分钟均值数据。

（14）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

3、一氧化碳分析仪

（1）分析方法：气体滤波相关红外吸收法。

（2）量程：0～50ppm 或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（3）最低检测限：≤0.2ppm（设置60秒时间）。

★（4）示值误差：±0.1％ 满量程。

★（5）20%量程精密度：≤0.1ppm；80%量程精密度：≤0.1ppm。

（6）零点漂移（24 小时）：±0.1ppm。

（7）量程漂移20%满量程（24小时）±0.2ppm；

量程漂移80%满量程（24小时）±0.5ppm。

（8）响应时间：小于67秒（从0上升到90％满量程）。

（9）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。

（10）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（11）数字输出信号：RS232/485等数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采，智能维护和质控系统接口）。

（12）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的5分钟均值数据。

（13）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

4、臭氧自动分析仪

（1）分析方法：紫外吸收法。

（2）量程：0～500ppb 或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（3）最低检测限：≤0.4ppb（设置 60 秒时间）

★（4）示值误差：±0.1％ 满量程。

★（5）20%量程精密度：≤1.2ppb；

80%量程精密度：≤1.1ppb。

（6）零点漂移（24小时）：±0.7ppb。

（7）量程漂移 20%满量程（24小时）：±1.2ppb；量程漂移 80%满量程。

（8）响应时间：小于73秒（从0上升到90％满量程）。

（9）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能。

（10）电源要求：220±10%VAC，50Hz。

（11）数字输出信号：RS232/485 等数字接口；数字接口至少2 个（分别用于本地数采仪、智能维护和质控系统接口）。

（12）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的5分钟均值数据。

（13）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。

（14）臭氧监测设备满足《环境空气气态（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）中所使用的光池结构的要求，或和中国环境监测总站溯源标准SRP采用的双光池结构一致。

5、 PM10分析仪

（1）用途：测量环境空气中的PM10质量浓度

（2）测量分析方法：基于β射线方法或微量振荡天平方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）

（3）采样系统和智能加热系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；

（4）干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰,要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过国家级技术认证或国际同等技术认证。

（5）测量量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

（6）最小显示单位：0.1ug/m3

★（7）平行性：≤3%（参考依据来源于环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告）

（8）采样流量：16.7升/分钟±2.5%。

（9）仪器的质量浓度时间周期：60—3600秒和24小时（可设）

（10）数据输出频率：1秒

（11）实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况

（12）压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（13）检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14

★（14）提供设备分钟出值工作状态截图证明

★（15）提供设备每小时行程合理曲线截图证明

6、 PM2.5分仪析

（1）用途：测量环境空气中的PM2.5质量浓度

（2）测量分析方法：β射线加动态加热系统方法、或β射线加动态加热系统联用光散射方法、或微量振荡天平加膜动态测量系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

（3）采样系统和智能加热系统：旋风式采样头,符合行业标准的采样头和切割器。采样管具备温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响。配置智能加热系统，可设置恒温加热和动态加热模式，能有效地控制样品的温度和湿度.

（4）干扰消除：需要考虑来自于自然界的β射线源对背景值的干扰，可消除或削减外界环境的放射性干扰,要求仪器稳定可靠、精度高，因此要求通过国家级技术认证或国际同等技术认证。

（5）测量量程：软件可调量程（0～1、10）mg/m3

（6）最小显示单位：0.1ug/m3

★（7）平行性：≤5%（参考依据来源于环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测报告）

（8）采样流量：16.7升/分钟±2.5%。

（9）仪器的质量浓度时间周期：60—3600秒和24小时（可设）

（10）数据输出频率：1秒

（11）实时监控滤膜负载情况：仪器更换滤带采样点可以有流量，颗粒物浓度值，时间设置来控制，节约滤带的使用量，不会出现因滤膜超载而产生的数据丢失情况

（12）压力/温度测量：实时监测环境压力与温度，自动修正数据

（13）检测器源：β射线源采用小于100μCi的碳-14

★（14）提供设备分钟出值工作状态截图证明

★（15）提供设备每小时行程合理曲线截图证明

（三）走航车

1、机动性要求：投标产品在车载驻点扫描观测时无需将雷达整体移至车体外，保证走航车驻点观测和走航观测模式无缝快速切换，提高工作效率；

2、走航数据显示：能够在三维地理信息系统（GIS）上实时显示航测轨迹组成的伪彩图数据墙并获取单条数据信息；

### 4、软件功能要求

（1）可直接控制系统的启停；

（2）可自动保存原始信号数据。

（3）可监控系统外部市电是否供应正常，显示电池电量和状态。

（4）可监控扫描模块的实时运行状态，包含通讯状态，水平角度，垂直角度，转动速度等。

（5）可脱机运行数据解析，支持不同计算机的独立安装运行。

（6）支持导入原始数据，进行伪彩图、曲线图的查看。

（7）可展示气溶胶的时空分布、污染信息和位置信息，能够在三维地理信息系统上实时显示污染热点。

（8）支持动态污染热点的信息推送及报警。

（9）可直接获取设备地理位置信息，包括经纬度、方位角等信息，支持手动在地图添加和清除地理要素标注。

### 5、人员配置要求

（1）投标人至少为监测车配备 1 名专职司机，能够保证车辆的日常运行、维护。

（2）投标人至少为监测车配备 1 名专职技术服务人员，项目执行过程中人员不得变更，并具有走航监测相关工作经验。投标人的数据分析人员具备环境数监测分析能力和经验，具备快速出具各种类型报告的能力及团队。

（3）对监测车建立专人负责制，保证走航监测设备及系统正常运行。

### 6、报告要求

提供监测和数据分析报告，根据实际监测情况进行相关分析，并给出走航结论。

（1）污染物溯源

租赁服务期间，结合走航及扫描观测数据、现场溯源取证照片进行来源分析，提交污染源溯源日报（走航期间提供走航日报，阶段性汇总分析报，每月提供走航汇总月报）。

（2）综合评估报告

租赁服务结束后，结合区域空气质量情况，区域走航、扫描及溯源情况，围绕目标已开展措施及相关对策情况，形成一份综合评估报告。

## 7、售后服务

1、中标方按照服务要求提供相关服务。

2、在服务期内，仪器出现故障，中标方应在2小时内响应，并在12小时内预处理，保证监测车辆及设备处于随时待机启用状态。中标方应准备便携式备用机，当仪器出现故障时，确保仪器故障期间可即时响应应急任务。

## 五、检验及考核标准

验收要求为在项目服务期间，按照服务要求稳定提供数据分析日报并完成相应的综合性评估报告，中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织验收组，按招标文件、投标文件及合同进行验收，验收合格后形成验收意见。